## Test Mecanico
Las pruebas 1 a 4 se realizaron con el equipo operando durante 8 dias continuos, a 24 Respiraciones por minuto, con el volumen máximo, sin mascarilla
1. Prueba de confianza mecanica
| Prueba | Fecha inicio | Tipo de tractor | Tiempo prueba (h) | Tiempo entre fallas (h) | Falla | Correccion
| 1 | 2020-04-18 | Nylon multifilar entorchado .6mm | 2 | 2 | Nylon revienta | Se intento varias veces
| 2 | 2020-04-27 | Cable acero .5mm | 6 | 6 | Corte cable | Cable mas grueso
| 3 | 2020-04-30 | Cable acero .8mm | 7.5 | 7.5 | cable con fallas | cambio material
| 4 | 2020-05-02 | Nylon solido .8mm | 2 | 2 | Eje quebrado, | Eje impreso con 100% de relleno
| 5 | 2020-05-02 | Nylon solido .8mm | 3 | 3 | Nylon Roto
| 6 | 2020-05-03 | Nylon solido .8mm | 3 | 3 | Nylon Roto | cambio material
| 7 | 2020-05-08 | Nylon trenzado 1.2mm | 192 | NA | NINGUNA | NA
2. Prueba recuperación
Durante la prueba 7 anterior hubo 4 apagones de varios minutos. El equipo reinició adecuadamentre en cuanto regresó la electricidad.
3. Desgaste de piezas
No se detectó desgaste o debilitamiento de piezas despues de los 7 dias de operación continua.
El AMBU sufrio un minimo desgaste en el borde de material rigido, y una deformacion de menos de 5mm en su circunferencia
4. Recalentamiento
El motor nunca pasó de 40C (con temperatura ambiente hasta 35C). El Driver no se calentó.
5. Prueba volumenes
| Pasos | Volumen1 | Volumen2
| 300 | 175 | 175
| 400 | 200 | 250
| 500 | 400 | 390
| 550 | 575 | 600
6. Prueba presiones
1 Las presiones de operación normales ( sin paciente en la mascara) no rebasaron los 20 cmH2O
2. La valvula de seguridad mecánica esta a 60cmH2O o mas, con gran riesgo para los pacientes.
3. El motor no rebasa los 39cmH2O, y empieza a saltar pasos
Se verificó el funcionamiento del sensor BMP280, que reporta las presiones hasta 1000 veces por cada ciclo respiratorio, con una precision de 0.05cmH2O.