## Test Mecanico
Las pruebas 1 a 4 se realizaron con el equipo operando durante 7 dias continuos, a 24 Respiraciones por minuto, con el volumen máximo, sin mascarilla
1. Prueba de confianza mecanica
| Prueba | Fecha inicio | Tipo de tractor | Tiempo prueba (h) | Tiempo entre fallas (h) | Falla | Correccion
| 1 | 2020-04-18 | Nylon multifilar entorchado .6mm | 2 | 2 | Nylon revienta | Se intento varias veces
| 2 | 2020-04-27 | Cable acero .5mm | 6 | 6 | Corte cable | Cable mas grueso
| 3 | 2020-04-30 | Cable acero .8mm | 7.5 | 7.5 | cable con fallas | cambio material
| 4 | 2020-05-02 | Nylon solido .8mm | 2 | 2 | Eje quebrado, | Eje impreso con 100% de relleno
| 5 | 2020-05-02 | Nylon solido .8mm | 3 | 3 | Nylon Roto
| 6 | 2020-05-03 | Nylon solido .8mm | 3 | 3 | Nylon Roto | cambio material
| 7 | 2020-05-08 | Nylon trenzado 1.2mm | 168 | NA | NINGUNA | NA
2. Prueba recuperación
Durante la prueba 7 anterior hubo 4 apagones de varios minutos. El equipo reinició adecuadamentre en cuanto regresó la electricidad.
3. Desgaste de piezas
No se detectó desgaste o debilitamiento de piezas despues de los 7 dias de operación continua.
4. Recalentamiento
El motor nunca pasó de 40C (con el ambiente hasta 35C), el Driver no se calentó.
Prueba volumenes
Prueba presiones