## Parametros
Version 1
| Sketch | Arduino | Tipo | Valores
| int steps = 6; | // pin step 9 | Output
| int direccion = 5; | // pin direccion 7 | Output
| int potCPM; | // lectura del potenciometro de velocidad (ciclos por minuto) | Input | 8 a 40 | 60 / Ciclos por minuto= duracion ciclo en segundos
| int boton = 7; | // pin pulsador (encendido) | Input | 1/0
| bool activa = false; | // Logica (encendida o apagada) |  | 1/0
| bool inhala = true; | // Logica (inhala o exhala) |  | 1/0
| int pausa = 1000; | // Duracion de la pausa entre ciclos en milisegundos MODIFICABLE
| int pasosMC = 2000 | //Pasos por medio ciclo (depende de mecanismo usado, 200steps per turn
| int Tentrepasos = 1 ; | // Tiempo entre pasos para asegurar un numero de ciclos por minuto (Pausa en milisegundos, calculada) |  | (60/potCPM - pausa)*1000/ (2*pasosMC)
Version 2
| Sketch | Arduino | Tipo | Valores | Pin
| int alarmaPin = 2; | // Pin para activar alarma | Output |  | 2
| int cierrePin = 3; | // Pin (endstop) para confirmar cierre de caja | Input | 1/0 | 3
| int origenPin = 4; | // Pin para confirmar si Motor regresó a origen. No se han saltado pasos (motor en posicion adecuada) despues de un ciclo | Input | 1/0 | 4
| int direccionPin = 5; | // pin direccion Motor | Output |  | 5
| int pasosPin = 6; | // pin step pasos Motor | Output |  | 6
| int botonPin = 7; | // pin pulsador (encendido) | Input | 1/0 | 7
| int enablePin = 8; | // pin activa y desactiva motor Motor | Output | 1/0 | 8 | 2.4
| int potCPM; | // lectura del potenciometro de velocidad (ciclos por minuto) , Leída | Input | 16 a 24 | A0
| int pot |  |  |  | A1
| bool activa = false; | // Logica (encendida o apagada) , Leída
| int inhala = true; | // Logica (inhala o exhala) , calculada
| int pausa = 2000; | // Duracion de la pausa entre mareas en milisegundos, MODIFICABLE
| int pasosMC = 380; | // Pasos por medio ciclo (depende de mecanismo usado, 200pasos per turn, definida
| int Tentrepasos = 1 ; | // Tiempo entre pasos para asegurar un numero de ciclos por minuto (Pausa en milisegundos, calculada)
Version 3
| //Variables médicas modificables en firmware | [5 empty] | Función | Rango | Cambiable vía | Fijada
| int ciclosmin = 16; // Minimo de ciclos por minuto | [5 empty] | Volumen aire | 175 a 600 cc | Tablero | No
| int ciclosmax = 25; // Maximo de ciclos por minuto | [5 empty] | Respiraciones por minuto | 16 a 25 RPM | Tablero | No
| float FInsp = .42; // fracción inspiratoria = Tiempo Inspiracion/Tiempo total ciclo (.42 recomendado) SE PUEDE PONER UN POTENCIOMETRO PARA VARIAR | [5 empty] | Fracción inspiratoria | 0.42 | Firmware | Si
| int TMeseta = 500 ; // Tiempo de Meseta en milisegundos (Presión alta mantenida antes de pasar a Exhalación) | [5 empty] | Meseta | 500 milisegundos | Firmware | Si
| int Pausa = 0; // Duracion de la pausa adicional entre mareas en milisegundos, | [5 empty] | Pausa al final marea | 0 | Firmware | Si
| int presionmax = 40; // Presion maxima en cualquier momento. PARA EL EQUIPO. | [5 empty] | Sensor de presion y temperatura |  | Firmware | Si
| int presionmin = -5; // Presion minima durante espiracion. Señal advertencia | [5 empty] | Válvula mecánica sobrepresión | 60cmH2O | NO | Si
| int tempmax = 39; // Temperatura maxima del aire | [5 empty] | Salto de pasos por sobrepresion | 40cmH2O | NO | SI
| // volumen segun ambu y posicion del reostato | [5 empty] | Conexión a oxigeno | Disponible
[7 empty] | Alarmas | varias fallas mecánica, presion, etc | Tablero
[7 empty] | 1= falla de motor/origen, | pasos | Firmware | Si
[7 empty] | 2= Falla de origen del brazo, | pasos | Firmware | Si
[7 empty] | 3= Exceso de presion | 40cmH2O | Firmware | Si
[7 empty] | 4= Presion demasiado baja | -5cmH2O | Firmware | Si
[7 empty] | 5= Sobre temperatura | 40C | Firmware | Si
[6 empty] | 0 | 200 | 15
[6 empty] | 1 | 240 | 16
[6 empty] | 2 | 280 | 17
[6 empty] | 3 | 320 | 18
[6 empty] | 4 | 360 | 19
[6 empty] | 5 | 400 | 20
[6 empty] | 6 | 440 | 21
[6 empty] | 7 | 480 | 22
[6 empty] | 8 | 520 | 23
[6 empty] | 9 | 560 | 24
[6 empty] | 10 | 600 | 25

## Mecanica
|  |  | Freq max | 25 | 0.72 | ( .3 del total) Duracion Ciclos inpiracion en segundos
|  |  | Recorrido necesario max |  | 60 | mm
|  |  | Pasos por vuelta |  | 200
|  |  | Pi |  | 3.1416
|  | Diametro mm | Circunferencia | Pasos | RPS | RPM | Vueltas
| Eje motor | 18 | 56.5486 | 212.2068 | 1.4737 | 88.4195 | 1.061
|  | 20 | 62.8318 | 190.9861 | 1.3263 | 79.5775 | 0.95493
|  | 10 | 31.4159 | 381.9722 | 2.6526 | 159.1551 | 1.9099
|  | 5 | 15.708 | 763.9444 | 5.3052 | 318.3102 | 3.8197
Frecuencias driver
|  |  | Max |  |  |  | Pasos max por minuto
|  | TB6600 | 200khz | 5e-06 | 5 micros entre pasos |  | 12000000
|  | TB6560 | 15kHz | 6.6667e-05 | 66 micros entre pasos
| Chino nuevo | TB67S109 | 100kHz | 1e-05 | 10 micros entre pasos |  | 6000000
| https://reprap.org/forum/read.php?415,826601 | Real | 20khz |  | 50 micros signal
Presiones |  |  | cm H20 | Bar | Pa | hPa | PSI | ATM standard
| 5 | 1 cm H2O | 5 | 0.0049033 | 490.319 | 24.516 | 0.071115 | 0.0048391
| 1 | 1 Bar | 203.9432 | 1 | 100000 | 1000 | 14.5034 | 0.98689
| 1 | 1 Pascal | 0.0020395 | 1e-05 | 1 | 0.01 | 0.00014504 | 9.8692e-06
| 1 | 1 hPascal | 0.04079 | 0.001 | 100 | 1 | 0.014504 | 0.00098692
| 1 | 1 PSI | 14.0617 | 0.068949 | 6894.7573 | 68.9476 | 1 | 0.068045
| 1 | 1 ATM | 206.652 | 1.0133 | 101325.01 | 1013.2501 | 14.6961 | 1
BMP280 |  | Desde | Hasta
|  | 300 | 1100 | hPa
|  | 0.3 | 1.1 | bar
Respirador | -5 | 0 | 1 | 30 | cmH20
| 0.98877 | 1.0133 | 1.0182 | 1.1604 | bar | 0 es presion atmosferica medida
| 988.7653 | 1013.2819 | 1018.1852 | 1160.3817 | hPa
RPM | TCiclo Tiempo ciclo (mili s) | Duracion total respiraciones para un minuto (s) | Tentrepasos calculato menos tiempos adicionales
16 | 3725 | 59.6
18.7 | 3208 | 59.9896
22.2 | 2702 | 59.9844
25 | 2400 | 60
22.3 | 2690 | 59.987 |  | 987.1262
18.28 | 2690 | 49.1732 | 0.59228 | segundos tardan las medidas y actividades colaterales por ciclo
CPM | tiempo del ciclo (millis) | factor inspiratorio | duracion insp (milis) | micros | a 300 pasos/ insp por dos
12 | 5000 | 0.42 | 2100 | 2100000 | 3500

## Testing
Pruebas en Buehler Pharma 11/06/2020
Técnico: Efren Lopez
Con mascarilla |  | Set | Analizador | Set | Analizador
| Frecuencia | 20 | 20.81 | 20 | 20.87 | RPM
| Volumen | 500 | 376 | Max | 612 | ml
| PEEP | 0 | 0 | 0 | 0 | cmH2O
Con pulmón |  | Los test con pulmón de pruebas no pudieron ser usados, ya que el equipo de calibración esta diseñado para medir y retener el PEEP en una sola dirección (Ventiladores con dos mangueras separadas). Esto hizo que el PEEP se mantuviera a una presión muy elevada (20cmH2O), impidiendo el flujo de renovación.
|  | Set | Analizador | Set | Analizador
| Frecuencia | 20 | 20.81 | 20 | 20.63 | RPM
| Volumen | 500 | 208 | Max | 193 | ml
| PEEP | 0 | 20 | 0 | 20 | cmH2O

## Lista materiales
Lista materiales
| Parte | Especificación | Cantidad | Origen | Precio | Nota
Aire
| Resucitador Ambulatorio AMBU |  | 1 | Nuevo | 35 | 1
| Conectores (como punto instalación de sensores) | Impreso 3D | 2 | Nuevo | 1 | 2
| Manguera extensión | Manguera cableado | 1m | Construcción | 1 | 3
Electronica
| Fuente de poder | ATX-PSU de PC | 1 | Reciclado | 0 | 4
| Motor NEMA23 | 2.4 A, 13.9Kg.cm (1.36Nm) | 1 | Reciclado | 0 | 5
| Arduino Nano | Nano | 1 | Nuevo | 3.12 | 6
| Driver Motor | 5 Amp TB6600 | 1 | Nuevo | 8 | 7
| Switch encendido |  | 2 | Reciclado | 2
| Rheostato | 10kΩ | 2 | Reciclado | 0 | controles
| Sensor óptico |  | 1 | Reciclado | 0 | motor
| Zumbador |  | 1 | Reciclado | 0
| Switch mecánico |  | 1 | Reciclado | 0 | cierre
| Sensor Presión y temp | BMP280 | 1 |  | 4
| Resistencias | 5kΩ | 2
|  | 470Ω | 1
| Led | Rojo | 1 | Reciclado |  | Falla
|  | Verde | 1 | Reciclado |  | Operando
| Caja con mecanismo | Acrílico 5mm | 1 | Corte Laser | 52 | 8
| Tornillos M3 con tuerca | 15mm | 52 |  | 5
|  | 20mm | 4 |  |  | Brazo
|  | 50 mm | 2 |  |  | Mecanismo
|  | 10 mm (autoroscante) | 3 |  |  | Seguros
| Tornillos M4 con tuerca | 50mm | 1 |  |  | Eje
|  | 10 mm | 4 |  |  | Fuente
| Tornillos M5 con tuerca | 20mm | 4 |  |  | Motor
| Manija | 4 pulgadas entre centros | 1 |  | 1
| Hules base | min 3mm espesor | 4 | Reciclado | 0 | pegados
Varios
| Cuerda trenzada pesca | 2 a 3mm | 30cm |  | 0 | Mecanismo
| Cinta adhesiva ancha |  | 20cm |  | 0 | Bisagra
| Cianoacrilato |  |  |  | 2
| Cinta electrica o tubo cableado |  |  |  | 2
|  |  |  | Costo total | 116.12
En fase siguiente, con pantalla
Pantalla
Arduino nano mas interfase I2C o Arduino grande (UNO o Mega)
Sensores
| Humedad, temperatura y presión | BMP280 |  |  | 2 | que pueda medir presión de 0 a 50cmH2O, o hasta negativa
| Humedad y temperatura | DHT22 |  |  | 4
| Biomonitor | Pulso
Oxigenación
Temperatura

## Equipos producidos
Equipos producidos
[8 empty] | AMBU 1 |  |  | AMBU 2
| Numero | Modelo | AMBU | De | Notas | Historia
| 0 | 0 | 0 | Restos | Versiones previas con sistemas mecanicos varios
| 1 |  | 1 | Daniel
| 2 |  | 1 | Ramiro
| 3 |  | 1 | Aram
| 4 | 1.3 | 1 | Heidi | Covid CHI
| 5 | 1.4 | 2 |  | Lamina de 4mm
| 6 | 1.5 | 2 |  | 8ruedas, bracito 3 en desde ruedas (AMBU queda deformado)
| 7 | 8 | 2 |  | 2 soportes laterales internos , MOTOR SUPER SILENCIOSA, ruidosa de borde ambu | Schottky USB quemado,no 5v
Añadir soporte adicional ambu
| 8 | 2 | 2 |  | 8 ruedas
| 9 | 2 | 2 |  | 8 ruedas
| 10 | 2 | 2 |  | 8 ruedas
11
12
13
14
15
[6 empty] | Accion posible | Verificaciones control de calidad: |  |  | Valor
[8 empty] | Serie de pruebas CC | Equipo 5 | Equipo 6 | Equipo 7 | Equipo 8
| Driver a 3A | [5 empty] | Previos
[8 empty] | Mecanismo | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | Instalar |  | Firmware instalado | RespiraDQ3Dv09 | RespiraDQ3Dv09 | RespiraDQ3Dv09 | Ver20 Debug
Historial equipos | [7 empty] | Modificaciones firmware | NO | NO | NO | NO
| 3 | Entregado a Aram, no news | [5 empty] | Microstep |  | 2 | 1
| 4 |  | Entregado Heidi |  |  |  |  | Numero de ruedas | 4 | 8 | 8
|  | 2020-07-22 | Lester tecnico Chi |  |  | bracito 1=cortito 4= largote |  | Longitud bracito | 2 | 3 | 3
|  |  | Lo probaron como ventilador, no funciono |  |  |  | Preflight
|  |  | usaron pulmon no compliant y no lo pudo inflar |  |  |  | 1.1 | Serial OK | OK | OK | OK | OK
|  |  | No dio el volumen reportado |  |  | Revisar switch | 1.2 | LED Puerta y encendido | OK | OK | OK | OK
|  |  | No tenia el ritmo RPM indicado |  |  | Lineas a BMP | 1.3 | Sensor BMP280 | OK | OK | OK | OK
|  |  | Recomienda uso ambulatorio (traslados a managua) |  |  | Lubricar brasos, ubicar bien origen motor | 1.4 | Retorno a origen inicial | OK | OK | OK | OK
|  |  | Mas fuerza al motor ( el ambu muy duro…) |  |  | Parlante pin D13 | 1.5 | Inicio: Pitidos ok | OK | OK | OK | OK
Alarma no se apagaba (no usaron reset)
|  |  | Intensivistas ni lo vieron |  |  |  | Operación basica
[7 empty] | 1.6 | Motor mueve contra el reloj | OK | OK | OK | OK
|  | 2020-09-01 | Terminado equipo dual Eq08 |  |  |  | 1.7 | Brazos regresan a origen | OK | OK | OK | OK
|  | 2020-09-05 | Haciendo modificaciones equipo 5 para dual con placa base escudo |  |  |  | 1.8 | Rheostato RPM | OK | OK | OK | NO
[7 empty] | 1.9 | Rheostato Volumen | OK | OK | OK | NO
Prueba operativa equipo
[7 empty] | 2.1 | Volumen minimo @20RPM |  | 80 a 150 | 150 |  | sin pulmon
[7 empty] | 2.2 | Volumen medio @20RPM |  | 250a300 | 360a400
[7 empty] | 2.3 | Volumen maximo |  | 520a600 | 560a600
[7 empty] | 2.4 | RPM min |  | 16 | 16
[7 empty] | 2.5 | RPM max |  | 25 a 28 | 30 a 31 |  |  | VentMon
[7 empty] | 2.6 | Alarma por presion |  | ok | ok
[7 empty] | 2.7 | Alarma por otro |  | ok | ok
[7 empty] | 2.8 | Reset alarma |  | ok | ok
[7 empty] | 2.9 | Retorno a origen sobre la marcha |  | ok | ok
[7 empty] | 3 | Posicion brazos |  | ok | ok
[7 empty] | 3.1 | Mecate tilinte despues de 2 horas |  | ok | ok

## Ciclo COVID
Ciclo covid
| Inicio (Día) | Promedio | Max (Día) | Final (Día)
Infección | 1 | 1 | 1 | 1
Incubación | 2 | 5.2 | 12 | 21 | Vias respiratorias superiores | https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316
Capacidad contagio
Síntomas
Agravamiento (Desde inicio sintomas) | 4 |  | 10 | despues 14 |  | https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200370
Curación
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841120300469